Техническое задание

Арт. 52253
Наименование объекта закупки

Лестница доступного входа в бассейн для инвалидов
Цель закупки 

Для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также обеспечения безопасного и комфортного спуска/подъёма в бассейне. 
Технические характеристики
	Описание объекта закупки
	Лестницы для бассейна предназначены для комфортного спуска без рисков для здоровья. Для получения максимального удовольствия от купания важно обеспечить травмобезопасное перемещение в водное пространство. Именно поэтому бассейны оборудуются лестницами и поручнями. Данная серия лестниц для бассейна, в отличие от аналогов, благодаря долговечной нержавеющей стали и компактным размерам идеально подойдет для монтажа в любом общеплавательном и частном бассейне. Лестницы для бассейна с семью ступенями имеет ряд особенностей: длительный срок службы конструкции, антискользящее покрытие с защитой от случайного падения, наличие резиновых опор, которые не нарушают гидроизоляцию изделия, надёжность и устойчивость. 
Изделие полностью соответствует нормам ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения».

	Требования к марке стали
	С целью обеспечения коррозионной стойкости и высокой прочности изделия все элементы должны быть изготовлены из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10). Допускается использование трубы круглой AISI 304 38×1,5 мм BA/PE зеркало, листа AISI 304 1,5 мм BA/PE зеркало для ступеней и листа AISI 304 3,0 мм BA/PE зеркало для заглушек.

	Требование к конструктивному исполнению
	Конструктивно изделие представляет собой цельносварную конструкцию, состоящую из двух поручней, двух перемычек, четырнадцати перекладин, семи ступеней, двух ног, двух регулировочных ног, фланцев поручня, соединительных заготовок, заглушек, напольных пятаков и крепёжных элементов, соединённых между собой в одну цельную конструкцию. Для обеспечения безопасности рук элементы изделия должны изготавливаться из цельных труб. Не допускается сваривать элементы изделия из обрезков труб и применять отдельные отводы. С целью обеспечения комфортных условий для людей всех категорий МГН, лестница должна быть изготовлена из трубы диаметром не менее 38 мм. С целью обеспечения высокой прочности толщина стенки трубы должна быть не менее 1,5 мм.

	Требования к геометрическим размерам
	Поручни и лестница в сборе должны быть изготовлены промышленным способом и иметь размеры не менее (ВхШхГ): 1967х978х2036 мм. 
Допустимые отклонения по размерам: общая длина конструкции — не более 10 мм, диаметр трубы — не более 
1 мм. 

	Требования к полировке поверхности и сварных швов
	Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом с последующей ручной полировкой на этапе сборки, не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. Сварные швы аргонодуговые, чистые, без пор, раковин, подрезов, окалины и грата.

	Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям
	Крепление осуществляется к стене и полу бассейна посредством фланцев, изготовленных из нержавеющей стали не ниже AISI 304 (08Х18Н10). В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку, толщина фланцев не менее 3 мм, диаметр 80–85 мм, и каждый фланец должен иметь не менее 3-х крепежных отверстий. Приварка фланцев должна осуществляться с внутренней стороны трубы, не менее чем в 3-х точках сварки, каждая из которых имеет длину не менее 10 мм. Для напольного крепления используются регулировочные ноги с резиновыми опорами и декоративные пятаки диаметром 38 мм. Крепёж — болт М8×100 и гайка М8 из нержавеющей стали.

	Требования к товарам/услугам/
работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Лестница доступного входа в бассейн для инвалидов — 1 шт.;
Паспорт изделия — 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

—
